第一章  概论

前言

感谢您使用本公司的直流电源产品，本公司生产的直流电源使用了最新的技术，以及高效能的功率元件，它将是您工程上的好帮手！

本操作手册说明了如何正确的安装、操作、维护、保养及得到最佳化之使用状态。请于设备安装前详细阅读本手册，将可提高设备使用寿命及降低人为疏失所造成的危险情况，并将手册置于便利取得之处，以便操作人员参考。

第一节 设备描述

本公司WFDC系列直流电源为高效率、先进科技之直流源。该电源是采用无工频变压器结构，采用进口IGBT功率元件。具有开关电源的效率高、体积小、重量轻等优点。调节面板上多圈电压调节电位器，可以控制输出电压从 0到1500V。面板2只数位电压、电流表分别指示输出电压及电流值，在过负荷和短路故障时，可以调节稳流电位器限制输出电流从额定值的 0 A 至2 A。本仪器也能作稳定电流源使用。并有过流、过压保护功能。本电源具有体积小、功率大、高稳定、低杂讯，广泛用于工矿企业、院校、研究所、车间、实验室和自动化设备上使用。

第一章 概论

第二节 设备规格

| 型 号 | ### WFDC-1500V/2A |
| --- | --- |
| 电路型式 | 开关电源 |
| 输入电压 | 单相AC220V±10% |
| 输入频率 | 50/60Hz |
| 输出电压 | DC0~1500V连续可调 |
| 输出电流 | DC0~2A连续可调 |
| 源电压效应（SV） | ≤0.05% |
| 负载效应（SI） | ≤0.1% |
| 纹波 | ≤0.1% |
| 保护装置 | 过流、短路、过压、过温保护 |
| 冷却 | 风扇强制冷却 |
| 显示 | 数位电压表（1V）、数位电流表(0. 01A) |
| 使用环境 | -10℃~+45℃（相对湿度<90%连续工作） |
| 耐压 | 输入对外壳AC1500V / 1min无飞弧击穿现象 |
| 绝缘电抗 | 输出负极连接外壳接地 |
| 相对湿度 | <90%连续工作 |
| 噪声 | <60分贝 |

选配件：

RS232通讯卡

可提供通信协议

- 操作步驟

依据本手册之步骤，逐步控制启动，使机器设备之启动得当。

- 控制面板及背面说明（如图）

( 1 )   电源开关

( 2 )   电源启动按钮

( 3 )   输出电压显示电表（V）：数位式显示输出电压值

( 4 )   输出电流显示电表 (A)：数位式显示输出电流值

( 5 )   稳压指示

( 6 )   稳流指示

( 7 )   稳流调节旋钮

( 8 )   稳压调节旋钮

( 9 )   高压正输出接线端子（红+）

(10)   高压回路负接地端子（黑-）

(11)   输入保险丝座

(12)   AC220V±10%交流输入插座

第四章 操作步骤

- 操作程式

1.  对设备的输出电压、电流进行初步预置设定， 通过面板上之电压及电流电位器来实现，具体方法如下：

a.电压初步预置设定方法：本电源的电压调节电位器采用的是十圈精密电位器，顺时针十圈到底为最大电压1500V，这样1500/10也就是每一圈将近150V电压。首先将电位器逆时针到底为0V，电压调节电位器顺时针每递增一圈，电压设定值将增加150V电压。此方法设定电压不是非常精准，只是一个范围。精准电压值还是开机后电压表显示值为准。

b.电流初步预置设定方法：电流调节电位器同样采用的是十圈精密电位器，顺时针十圈到底最大电流为2A，这样2/10也就是每一圈将近200mA电流。首先将电位器逆时针到底为0A，电流调节电位器顺时针每递增一圈，电流设定值将增加200mA电流。此方法设定电流同样不是精准，只是一个范围。精准的设定电流值是在过负载时,面板上稳流指示灯（红灯）亮起，此时电流显示表上的数值才是精准的设定值。

2. 设备的 输入、输出电线的选配：输入输出电线线要足够粗，并要求有相应的绝缘耐压性。

3.  在接电源之前先将所有开关置于[OFF]以确保设备无损伤之虑。

4.  确定设备规格与电源系统规格完全匹配后，才将电源接上。

5.  本机应与其他物品或墙壁，保持10公分距离，以利风扇散热。

6.  工作时应注意通风。不要靠近其他热源，特别要使电源后面空气对流。在长期连续工作时输出电流要相对小一点!!!

7.  一切无误后，电源即可正常开启。

第四章 操作步骤

第三节  操作说明

1.使用前请先检视设备开关之完整性，并旋转面板上各种功能旋钮检视是否有松动或过紧之状况。

2.先将电源开关置于[OFF]之位置。

3.为了确保设备之安全，在接上输入电源前，再次确定输入电压规格是否正确。

4.把输入电源接在AC220V上，开启电源开关，按下电源启动按钮，调节电压调节电位器至所需值，即可工作。

5.输入电源线采用单线截面积要求大于2mm2以上，并妥善接地。输出线单线截面积要求大于0.1mm2以上，高压输出正端要求要有大于1500V以上相应耐压绝缘性。

6.在高压状态不可人手触摸输出端子及输出线；接入或拆除高压输出接线时,必需要在关机5分钟后进行(等电源内部电压放电完毕)以保安全!!!

7.每次在关机后再次重新启动电源时，必需间隔大于3分钟后才可重启(以保证电源的软启动有效)，否则可能对电源造成损坏！！！

第三章 故障排除

第一节  引言

1 .设备经生产完成，进行测试调校后，再经品管人员检验通过，始予以出厂使用。本设备采用高频电路形式，工作时会发出“吱吱"高频声,属于正常现象。然使用期间，或环境、或人为、或其它未知因素所致设备功能无法正常运作，则须做故障排除。检修完成后，则须重新调校，检测功能正常，方能继续使用。

第二节 故障排除程式

| 发 生 问 题 | 发 生 原 因 | 处 理 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 1：输出电压表、电流表显示异常？ | （1）显示表头故障。 （2）其它信号干扰。 | 用其它电表量测若无改善，请通知本公司维修人。 |
| 2：输出电压、电流调整无动作？ | 调钮故障、断线。 | 通知本公司维修人员 |
| 3：散热风扇异常或有异声？ | （1）有异物卡住风扇。 （2）风扇损坏。 | 通知本公司维修人员 |
| 若有其它无法解决之状况，敬请电洽本公司维修人员。 谢谢！ |  |  |

- 设备维护与保养

设备之寿命长短，赖以使用者是否确实保养与维护。

- 搬运

1. 搬运前必须将设备电源关闭，并卸除所有接驳电线。

2. 切勿将设备倒置移动。

3. 搬运时请小心轻放、严禁碰撞。

第二节 安置

1. 请勿将直流电源供应器置於不平或倾斜之处，以免运转异常。

2. 避免将直流电源供应器置於阳光直射、雨淋或潮湿之处。

3. 请将直流电源供应器远离火源及高温，以防止温度过高。

4. 直流电源供应器本体之通风孔及其附近，应保持畅通，以防止直流电源供应器因过热而受损；且本体背面亦应离壁至少10公分以上。

5. 运转环境温度–10℃～+45℃，相对湿度0～90%。

6. 请避免将直流电源供应器置於含有腐蚀气体之处。

第三节 维护与保养

1. 保持使用场地之清洁与干燥。

2. 定期检视直流电源供应器之功能是否正常。

3. 请勿将重物、工具等杂物压着电源线，以免电源线绝缘外皮磨破，造成裸线外露导电，致使人员受伤；并且勿将电源线置于人潮往来频繁之处，以免造成危险。

4. 请勿将铁钉、螺丝、金属物质、水果饮料或其它杂物，放置於直流电源供应器通风孔之上，  以免掉落本体内，造成故障、电器爆炸等危险状况。

5. 非专业人员请勿自行打开直流电源供应器之盖板、外壳等，以免造成人员受伤、设备受损。